## Slide 1
Healthcare Lab
整體架構與部署概覽
以單一控制平面串接 HL7 v2、FHIR R4、GDT 2.1 與 DICOM 的本機互通測試環境
DEPLOYMENT
Docker Compose
支援路徑
10 services
linux/amd64
216 MB
App image 本機實測（release baseline）
~6.3 GB
唯一 runtime images 合計；未扣共享 layers
.\deploy\lab.ps1 start
入口 http://127.0.0.1:5000
一個入口，四種協定工作流
Healthcare Lab Control Plane
Flask + Gunicorn｜Dashboard｜Settings｜Workflow Ledger
UI :5000
OIE
HL7 v2.5.1 / MLLP
ADT、ORM、ORU
Channel 管理與 ACK
Medplum
FHIR R4
Patient、ServiceRequest
DiagnosticReport / Observation
GDT Bridge
GDT 2.1 / Shared Folder
6302 訂單匯出
6310 結果匯入與對帳
dcm4chee
DICOM / DICOMweb / HL7
Patient Sync、MWL、Study
12-lead ECG Viewer
Runtime boundary
Docker network: lab
服務名稱作為內部 DNS
公開 host ports 供 UI / AP / 測試工具使用
Persistent state
SQLite workflow ledger
Postgres / Redis / LDAP
DICOM archive + GDT shared folder
Verified scope
Docker Desktop / trusted Linux host
Virtual data only｜single instance
Operational flow
start → status → smoke all → logs / restart
v1.2.0｜958 tests passed｜Local interoperability workbench, not a production clinical system

## Slide 2
DICOM ECG VIEWER
ECG 顯示參數
固定校正基準與瀏覽器呈現設定
參數／項目
目前設定／限制
說明
紙速（Paper Speed）
25 mm/s
水平時間刻度；小格 1 mm = 0.04 秒，大格 5 mm = 0.2 秒
電壓增益（Voltage Gain）
10 mm/mV
垂直振幅刻度；小格 1 mm = 0.1 mV，大格 5 mm = 0.5 mV
顯示振幅範圍
每導程 ±2 mV
超過固定顯示範圍時顯示警告
Baseline 校正
開啟
以各導程樣本中位數置中顯示
導程順序
I、II、III、aVR、aVL、aVF、V1–V6
固定標準 12 導程順序
顯示版面
兩欄，每欄六列
肢體導程與胸前導程分欄顯示
SVG 尺寸
1600 × 800 px
瀏覽器顯示用的預設輸出尺寸
兩欄間距
0.25 秒
兩欄波形之間的視覺間隔
顯示定位
展示用途
名義刻度；不保證螢幕或列印後的實體毫米尺寸
Healthcare Lab ECG Viewer｜Demonstration only — not for diagnostic use
2

## Slide 3
DICOM ECG VIEWER
DICOM 資料與系統限制
解析契約、渲染邊界與 WADO-RS 保護
參數／項目
目前設定／限制
說明
支援的 SOP Class
Twelve-lead ECG、General ECG Waveform Storage
其他 DICOM 類型不顯示
Waveform Sequence
必須正好一組
缺少或多組都會拒絕
導程要求
完整 12 個 SCPECG 導程
不接受缺少、重複或無法識別的導程
樣本格式
Signed 16-bit（SS）
其他 sample representation 暫不支援
電壓單位
UCUM V、mV、uV／µV
解析後統一換算成 mV
取樣頻率
從 DICOM 讀取
測試資料預期 1000 Hz，並非前端寫死
每導程樣本上限
10,000 samples
避免過大的繪圖負載
顯示時間上限
10 秒
目前以 10 秒 resting ECG 為目標
WADO-RS Timeout
預設 30 秒
可由 dcm4chee profile 調整
DICOM instance 上限
32 MB
超過大小限制即停止下載
可設定紙速範圍
1–100 mm/s
目前 API 使用預設 25 mm/s
可設定增益範圍
1–100 mm/mV
目前 API 使用預設 10 mm/mV
Healthcare Lab ECG Viewer｜Demonstration only — not for diagnostic use
3